中国重汽集团济南动力有限公司

高低温环境箱招标项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年9月

目录

第一部分 投标须知前附表	1

第二部分 投标须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书	16

第一章  采购货物概况	17

第二章  技术要求	20

第三章  供货范围及供货方式	39

第四章  质保期及售后服务	44

第五章  预验收和终验收	47

第六章  投标技术文件一般要求	51

第七章  其它要求及说明	53

第五部分 设备采购合同	55

第六部分 投标文件附件	91

- 投标须知前附表

本表是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：高低温环境箱项目 |
|  | 采购形式编号：CGZX2025080075 |
| 1.2 | 招标内容：一套高低温环境箱 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 招标人地址：济南市高新区华奥路777号 商务联系人：袁晖 电话：15263077646 邮箱：yuanhui@sinotruk.com 技术联系人：刘春柱 电话：17860511767 邮箱：liuchunzhu@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价: 人民币114万元，（含税，税率13%），超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.1拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币），实缴资金不低于500万元（或等值其他货币）；其他主机厂认可。公司成立五年以上（以营业执照成立日期到开标当日满五年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。拟投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，社保缴纳人数需≥10人（提供2025年6月份社会保险的凭据证明材料复印件）； 1.2拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）。 1.3拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。 1.4拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。 1.5拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。 1.6拟投标人2022年1月1日至今经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注； 1.7拟投标人有与本次招标设备（高低温环境箱设备）同类的项目经验。报名及投标时需提供用户清单，同时需提供用户合同复印件。 1.8拟投标人及制造商企业近3年内无因产品交付问题与客户产生商业纠纷事件。 1.9拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。 1.10拟投标人最近半年纳税正常。 1.11没有被我公司列入黑名单。 1.12拟投标人信用证明材料（信用报告）未显示异常。 1.13拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。 1.14如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。 1.15本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 1.16与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2025年9月12日； |
|  | 发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2025年9月24日12:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年9月24日17:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2025年9月19日17:00 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章）投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意：不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，副本一份,资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：山东省济南市高新区华奥路777号 联系人及联系方式：刘春柱/17860511767 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，投标文件中投标总价与e采通提交的投标总价存在出入，以e采通系统为准；同时要求投标人对纸版标书做出修正或澄清。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2025年10月11日上午9:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交操作，投标截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间安排，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90日历天 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇 |
| 4.2 | Ⅰ.境内投标人缴纳投标保证金信息： 投标保证金的金额：人民币20000.00元 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行 银行帐号：37001616508050150300 联行号：105451000362 SWIFT CODE:PCBCCNBJSDX 银行名称：CHINA CONSTRUCTION BANK JINAN TIANQIAO BRANCH 银行地址：127 JILUO ROAD, TIANQIAO DISTRICT, JINAN, SHANDONG, CHINA 山东省济南市天桥区济洛路127号 投标保证金应从投标人基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 Ⅱ.若有其他特殊情况，请提前与招标人沟通，做好转账信息备注工作。 Ⅲ.转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（方便后期核对退款） |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2025年10月11日上午9:00（北京时间） |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2025年10月11日上午9:00（北京时间） 开标地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦1311会议室。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，选择综合评分最高确定中标人。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 自合同签定生效之日起，接甲方通知发货后100个日历日之内交货至供货地点。 接续21个日历日之内安装调试完毕。 接续30个日历日之内完成终验收。 安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。 |
| 7.2 | 货物交货地点：济南市历城区华奥路777号科技大厦园区1号试验室。 整体项目：交钥匙方式。 项目建设地点：济南市历城区华奥路777号科技大厦园区1号试验室。 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起2年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票） 1.中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，根据《技术协议书》规定的项目阶段性交付及验收情况，按以下付款方式通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。 2.付款节点: 3:6:1 ： A.设备全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； B.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款60%的收据并提供合同价款70%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； C.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 名称：中国重汽集团济南动力有限公司 地址：章丘市圣井唐王山路北潘王路西 纳税人识别号：91370100787411873C 开户行：中国银行章丘支行 电话：0531-58062198 账号：2377 0557 4474 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需上述资料，中标人应及时无偿提供。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后30日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

### 2.投标条件

对于投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

### 中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.3）。

4.2招标人银行账户信息详见《投标须知前附表》4.2：

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于未中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30个工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用公司名称+文件名称命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

本项目采取现场开标模式。

## 六、评标原则

### 1.评标

本次招标采用综合评标，得分=技术标*30%+商务标*70%。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：技术标入围后，综合评分最高中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.合同以双方最终签署的版本为准。

八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在标书中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1 《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；

1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续，同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

1.7企业信用证明材料（信用报告）；

1.8代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制（包括所代理品牌针对项目的唯一授权书）；

1.9企业最近半年的完税证明，年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，

需加盖公章）；

1.10企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和 质押业务，需加盖公章）

1.11保密承诺函（附件4）；

1.12 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明；

1.13 投标保证金缴纳凭证。

2 《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表5-2完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料，投标人所投标设备详细技术资料清单；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3 《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

## 3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

中国重汽集团济南动力有限公司

高低温环境箱招标项目

技

术

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年 9月

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：高低温环境箱项目

#### 二、建设地点：山东省济南市高新区华奥路777号1号试验室

#### 三、使用地点：山东省济南市高新区华奥路777号1号试验室

#### 四、工作制度：全年工作365天、 一 班制、设备年时基数2920小时

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：1000m以下。

2.环境温度：室外极端最低温度-12℃、极端最高温度45℃。

3.相对湿度：最大95%、最小15%。

4.地震设防裂度：七度。

#### 六、使用试验室环境条件：

1.电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2.给水：市政自来水。

3.压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.6～1.0MPa。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：高低温环境箱设备/系统（详见下表）

#### 二、货物数量：1套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

#### 采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 名称 | 子项 | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温室 | \ | 套 |  | 3 |  | \ |
| 2 | 进/出风管 | 进风管、回风管 | 套 |  | 3 |  | \ |
| 3 | 调温室 | 制冷系统 | 套 |  | 1 |  | \ |
|  |  | 制热系统 | 套 |  | 1 |  | \ |
|  |  | 控制系统 | 套 |  | 1 |  | \ |
|  |  | 调温室箱体 | 套 |  | 1 |  | \ |
| 4 | 冷却系统 | 冷水机 | 套 |  | 1 |  | \ |
| 5 | 计算机 | \ | 台 |  | 1 |  | \ |
| 6 | 安装调试服务 | 设备主体安装调试 | 次 |  | 1 |  | \ |
|  |  | 水电气安装调试 | 次 |  | 1 |  | \ |
|  |  | 其它辅助设施安装、调试 | 次 |  | 1 |  | \ |
| 7 | 校准服务 | 出厂校准及第三方校准 | 次 | 1 |  | \ |  |
| 8 | 运费及保险 | \ | 次 | 1 |  | \ |  |
| 9 | 预验收 | 设备主体原产地预验收 | 次 | 1 |  | \ |  |
| 10 | 培训服务 | 软硬件培训 | 天 | ≥3 |  | \ |  |
| 11 | 技术资料 | 图纸、说明书等 | 批 | 1 |  | \ |  |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

主要器件品牌表（可选同等或更优质量品牌）

| 序号 | 器件名称 | 品牌 | 品牌原产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

#### 四、采购货物特别说明

招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二章  技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

### 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

### 三、其它要求

（一）能效要求

1、原则上，电机功率≥7.5kW，必须选用一级能效。电机功率＜7.5kW，优先选用一级能效；其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h工艺设备的电机必须选用一级能效。杜绝选用三级及以下能效。

2、空调必须选用一级能效，变压器最低选用二级能效，对于特殊场景、特殊用途其他设备结合性价比综合考虑、充分论证。

（二）新增设备技术文件要求

1、程序源码

供方须提供设备对应软件程序的完整源代码（包括但不限于上位机程序、SCADA程序、产线MES程序等），并免费提供相应的参数点位信息。带有明确注释，能够通过注释理解程序运行过程，包含触摸屏、PLC、CNC等；

2、程序权限
供方提供的软件程序不得设置任何密码或保护措施；程序不得限制修改等权限，功能模块亦不得设定密码保护。

3、设备入场资料
设备入场前，供方需提供软件程序源码及各级用户名和密码，确保与现场程序一致。

4、设备模型图

提供二维模型图和轻量化处理的后的GLTF格式的三维模型图；

5、设备点址表

提供电子版和纸质版的设备点位表，具体要求参照下文标准格式；设备应提供专门用于和IOT平台进行数据交互的地址空间，该地址空间应包含但不限于重汽对该类型设备的需求数据，同时应保证与需求点位的逻辑一致性。通过提供的点位地址，平台能够读写设备实时数据。

6、电气原理图

提供电器原理图电子版和纸质版；

7、布局图和工艺流程图

提供生产线布局图和产线工艺流程图

8、终验收资料
在终验收前，供方需提供最新的软件程序源码，并须与实际现场一致。

（三）接口协议数采要求

1、接口开放
供方应免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS等常见接口，以及设备专有接口，接口支持实时读写设备数据。

2、工控网络接入
设备及上位控制系统（工控机）应接入工厂工控网络，以实现数据采集。

3、系统接口
供方应免费提供应用层系统接口，包括WebAPI、MQTT（具体接口要求详见第三部分）。

4、反控接口

设备除自身运行模式外，还需要一个远程控制模式，提供额外的控制接口，用于产线自动化改造或远程控制（远程控制按照实际生产设备的需求确定）。可以使用该接口控制设备启停、加工等操作，实现仅在远程控制的条件下完成生产过程。

5、通信速率
用于数据采集的接口应保证平台请求所有需求点位数据并作出应答的周期小于1秒。

6、数据交互功能
供方应免费提供数据交互功能，支持实时数据、历史数据、报警信息等的交互。

7、数据采集连续性
设备在上电状态下必须持续采集数据，不受设备待机、休眠等状态的影响（主动上传设备除外）。

8、上位机权限
所有上位机程序、专用软件及数据库必须提供全部权限的用户名和密码。

9、调试支持
在设备使用期间，供方需免费派遣技术人员与甲方调试团队协同进行设备通讯接口调试工作。

10、技术文档
设备入场前，供方必须提供接口技术文档及参数说明，内容包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

（四）点位需求

1、点位属性：按照需求提供设备点位地址、点位名称、点位含义说明、数据类型、单位，字符串、数组等要标明长度；

2、数据格式：接口提供的物理量点位应为不包含系数、以标准单位标称的工程量数据，如果需要数据格式转换或系数转换的在设备内部进行。例如部分设备只提供整形数据，某点位温度数值为215，系数为0.1，单位为℃。需要提供的数据类型为浮点型数据，值为21.5，单位为℃。

3、数据：设备需求数据包含通用数据和专用数据两部分，通用数据所有设备都需要提供，专用数据需要根据具体设备类型确认需求点位。通用点位包含三类，一是实时状态数据，二是生产结果数据，三是设备能耗数据。

(1)实时状态数据：数据能够反映设备实时运行状态；

(2)生产结果数据：以固定结构提供生产结果数据，包含工件编码、入站时间、入口、出站时间、出口、操作员、配件编码、质量状态等，所有数据应在加工完成后统一刷新，即所有数据都是绑定到同一工件，按照此组数据能够完成对工件加工过程的追溯。多工位设备按每个工位提供一组生产数据点位；

(3)对于生产结果数据，设备本身必须保留最近一定量生产数据的备份，以预防设备和SCADA通道连接中断时生产数据丢失。

4、以报警代码的方式提供报警信息，需要提供报警代码、报警状态、报警说明以及报警处理办法，报警代码以纯数值格式表示，报警等级符合重汽告警管理规范。

5、提供的设备状态数据应当是连续变化、不间断的，以符合数据采集的需求。即点位不能只在部分时间存有实时数据，其他时间数据回归初始值或无意义；

6、在设备状态信息中提供报警状态和报警代码之外，还需要提供报警代码对应的报警等级、报警内容和处理办法。设备当前报警代码、报警等级、报警文本和处理办法均绑定设备指定点位，读取相应点位即可获得当前报警的报警代码、报警等级、说明文本、报警参数和处理办法。PLC等接口不支持中文文本传输的设备，需提供报警代码、报警等级、报警文本和处理办法等的对应关系表。从设备中读取报警代码和报警参数，通过查找报警明细表能够获得报警等级、报警文本和处理办法等报警相关的所有信息。

（五）数采接口要求

1、 接口基本要求

标准化接口调用：各供应商必须严格按照本标准调用接口，确保数据格式统一。

接口地址与访问方式：接口采用HTTP风格，并支持HTTPS加密传输。

2、数据上传WebAPI接口说明

(1)设备状态接口

- 接口地址：https:// ***/api/params

- 数据格式：JSON

示例：

{

"controller": "MFG-001-2025",

"timestamp": "2025-02-20 14:30:00 ",

"params":{

"device_state": "0",

"tag1": "TEMP_01",

"tag2": "TEMP_02",

"tag3": "TEMP_03"}

}

(2)设备报警接口

- 接口地址：https:// ***/api/alarm

- 数据格式：JSON

示例：

{

"controller": "MFG-001-2025",

"alarm_code": "001",

"alarm_detail":"报警描述",

"alarm_type": "报警类型",

"alarm_level": "级别",

"alarm_time": "2025-02-20 14:30:00 ",

"alarm_1": "预留1",

"alarm_2": "预留2",

}

- 请求报文格式：采用JSON格式，主要字段包括：

controller: 字符串，设备唯一标识。

timestamp：数据采集时间。

Params：参数块，用于包含设备采集的各项数据（例如设备运行模式、信号强度、在线状态等可根据采集内容需要增补）；

device_state：设备运行状态（0：运行，1：停止，2：待机）；

tag1：根据实际采集的内容，确定的属性

对报警信息字段：如alarm_code（报警编号）、alarm_detail（报警描述）、alarm_type（报警类型）、alarm_level（报警级别）。

- 响应格式：

返回统一状态码及说明信息，示例：成功返回200和“上传成功”，错误时返回相应错误码及描述。

3、安全认证

认证机制：采用Token进行身份认证。所有请求必须在HTTP Header中附带合法的认证信息。

数据加密：必须使用HTTPS协议，确保数据传输安全。

4、异常处理与日志记录

错误码：标准定义各类错误码（如401、404、500等），并附带详细错误说明，便于调试。

日志记录：所有接口调用均需记录详细日志（包括请求、响应及异常信息），以便后续问题追踪。

5、MQTT接口（实时通道）说明

主题规范：

mqtt/000000/{采集模型(重汽提供)}/{设备编码(重汽提供)}

QoS等级：Level 1

报文示例：

{

"controller": "MFG-001-2025",

"timestamp":"Fri Mar 08 09:50:00 CST 2024"

"params":{

"device_state":"0"

"tag1": "TEMP_01",

"tag2": "TEMP_02",

"tag3": "TEMP_03",

"alarm_code": "001",

"alarm_detail": “报警描述”,

"alarm_type": "报警类型",

"alarm_level": "级别",

"alarm_time":"2025-02-20 14:30:00 ",

"alarm_info":[],

}

}

报文格式：主要字段包括：

controller：字符串，设备唯一标识。

timestamp：时间戳。

params：参数块，用于包含设备采集的各项数据（例如设备运行模式、信号强度、在线状态等可根据采集内容需要增补）；

device_state：必须字段，设备状态（0：开机，1：关机，2：待机）；

以及报警相关字段（alarm_code、alarm_detail、alarm_type、alarm_level、alarm_time）。

6、发布与订阅规范

(1)连接前，设备供应商必须通过认证，确保连接合法。

(2)建议使用QoS 1，确保消息至少一次送达，并支持重传机制。

7、异常处理与重连机制

(1)定义MQTT连接中断后的重连策略。

(2)对于消息发送失败情况，要求设备或网关具备自动重发机制，并记录失败原因以便分析。

（六）空压机要求

空压机必须协助买方进行压力容器登记注册，并提供资料，包括但不限于：

- 产品合格证；

- 压力容器产品证明书，包含：

锅炉压力容器安全质量监督检验证书（副本）、压力容器产品合格证、压力容器产品数据表、压力容器制造质量计划、压力容器外观及几何尺寸检验报告、产品主要受压元件使用材料一览、产品质量证明书、机组名牌照片、压力试验检验报告、（焊接）工艺过程卡、无损探伤报告单、焊缝射线检测报告、X射线摄片记录、压力容器强度计算书、系列管板应力分析报告、总图。

（七）急停按钮

1、原则上应布置至少一个急停按键，位于控制桌（控制桌的中轴线上，距离桌边55cm）或者试验间内侧人行出入口旁（距离门框20cm，标高130cm），或者两个位置都布置。

2、按钮开关选用施耐德XB2BS545C，开关盒选用施耐德XALB01YC塑料按钮盒，防护罩选用施耐德ZB2BZ1605C。

3、舱体和中小设备本体急停按键按实际需要配置。

（八）屏幕尺寸

1、设备主控台架屏幕横向放置，监控屏幕置于桌面最右侧。

2、屏幕尺寸为34英寸，21:9比例。

（九）主控柜位置

原则上放置于主控台架一侧（远离试验室人行门入口）。

（十）其它要求

1、所有设备外观喷涂颜色按中国重型汽车集团有限公司Q/ZZ 30070—2020《设备设施颜色标识》规定执行。

2、设备验收前需符合中国重型汽车集团有限公司JNATCB0117A2-2025《设备通用技术标准管理办法》规范。

3、嵌入式软件必须免费升级。

### 四、技术要求（注：带★的项目为废标项目，如有一项不能满足即废标；其余项目为一般项目）

1.功能用途、供货周期等要求。

1.1功能用途

高低温环境箱需经过专门优化设计，并且经过多个厂家使用验证。须尽量紧凑节约试验室场地空间，并且具有合适的操作空间便于试验员使用。主要用于复合材料板簧、橡胶件等零部件在疲劳试验时模拟环境温度。设备的功能、量程、精度、关键配件的加工要求等须皆能满足且优于本标书的各项要求。要求为设计方案成熟的高低温环境箱。高低温环境箱在原产地能够进行预验收。

投标方提供的高低温环境箱应是一套功能完整、运行正常的、全新的试验台。投标方应能提供设备完整的结构图、连接图和控制/测试原理图。本招标书没有提到的部件、结构及测试方法，投标方应有责任向招标方提供。

1.2供货周期

供货周期对于本项目是非常重要的评价指标，投标方需严格遵守，供货周期为合同签订后100个日历日以内。

2.技术性能参数要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温室 | - 样件通过工装夹具和作动器连接，在保温室体内进行往复运动。保温室需合理设计，使样件方便安装。 - 保温室体内腔尺寸分别为2.5m×1.2m×1m、1.5m×1.5m×1.3m、1.8m×1.4m×1.5m（长×宽×高）。 - 保温室1（2.5m×1.2m×1m）顶部中间需要开一个孔，孔径是变径，尺寸要满足直径160mm～直径400mm范围变化,需提供外径约400mm，内径不同的五种变径环，且变径环的外径和保温室顶部的孔要配合严密、牢固。其余部分根据需要用保温材料填充。底部需要开槽，槽的尺寸为1935mm×435mm，需提供和槽尺寸大小一样的密封材料，并均分成10份（安装时要满足彼此之间连接牢固、密封性好），用来密封整个槽，其余开口处也需要密封。两侧边要能够打开保温室，沿着保温室上部孔中心线将保温室上部及侧面整体分成四份，均要保留吊装孔（必须满足吊装强度要求），方便拆装。 - 保温室2（1.5m×1.5m×1.3m）底部需要开槽，槽的尺寸为530mm×530mm，其中一侧边要能打开保温室，另一侧需要开孔，孔径是变径，尺寸满足直径30mm～直径120mm范围变化，需提供外径约120mm，内径不同的五种变径环，且变径环的外径和保温室侧边的孔配合严密、牢固。其余部分根据需要用保温材料填充，均要保留吊装孔（必须满足吊装强度要求）。 - 保温室3（1.8m×1.4m×1.5m）底部需要开槽，槽的尺寸为1300mm×1100mm，底部与其它部分要能分离，安装要方便，需要提供底部与铁地板之间的支撑工装，在底部嵌进去的平台需做保温处理，两侧边都要能打开保温室，保温室需预留至少四个吊装孔（必须满足吊装强度要求）。 - 保温室槽/孔端面位置需采用毛毡等专用材料软连接，对试验不能有干涉。为避免低温试验时上下接口的边沿处凝露或结霜，接口的边沿要有电热除霜装置。要确保在长期低温疲劳试验中连接部位密封可靠，且无结冰、结露现象。 - 保温室内的工装需用橡胶材料进行填充，减少温度损失。 - 保温材质选用环保复合保温材料，要满足绝热、阻燃性好，不气化、不液化、性能稳定、符合环保要求，不能出现因温度湿度引起的体积变化而使箱体产生变形或开裂的情况。 - 要预留观察窗，能满足正常观测的需求。 - 顶部应设有LED照明灯，以便观察箱体内情况，照明灯线拆装方便，便于后期维修。 - 性能指标: 温度范围：-60℃～+150℃ 温度波动度：≤±0.5℃ （空载、恒定状态时） 温度均匀度：≤±2℃ （空载、恒定状态时） 温度偏差：≤±2℃ （空载、恒定状态时） 升温时间：-40℃～+120℃≥2℃/min （全程平均，带载50kg复合材料） 降温时间：+120℃～-40℃≥1℃/min （全程平均，带载50kg复合材料） - 保温室内需配有3个温度传感器，其中一个固定安装，用于测量保温室内温度，其他两个可移动，用于测量试件表面温度。保温室内需至少配有1个湿湿度传感器，用于测量保温室内湿度。 - 湿度要求: 湿度范围：20%RH～98%RH(+20℃～+85℃) 相对湿度偏差：≤±5%RH （空载、恒定状态） |
| 2 | 调温室箱体 | - 内箱材质应采用国际通用SUS304#（厚度不低于1.0mm）不锈钢板，整体无缝焊接。 - 外箱材质应采用优质高级酸洗板（厚度不低于1.5mm）外部结构加强件，表面要做静电喷塑处理。 |
| 3 | 进/出风管 | - 连接保温室和调温室，应可拆卸，易安装。 - 材质要求：需采用轻型保温材料，减少冷、热气体在送风管中损失。 - 箱体、通风管道和制冷系统应密封可靠，不漏气、漏水、漏油。制造工艺规范，外观美观、大方。 - 长度要求：10米（或按需）。 - 数量应至少各三套。 - 风管需投标方提供支撑物，用来支撑风管，以防坠地。 |
| 4 | 制冷系统 | - 压缩机应为世界知名品牌。 - 电磁阀、过滤器等其它主要配件均需采用进口零件，主要配件类型需与招标方确认。 - 冷凝方式应为水冷。 - 环境温度为-5～+45℃。 - 制冷剂应采用环保型制冷剂，需符合国际环保公约要求（臭氧耗损指数为0）及招标方公司要求。 - 系统应设置有恒温旁路，在压缩机回气温度过低的情况下自动开启，保证压缩机机头不结霜，以延长压缩机的使用寿命。 - 所有低温管道应采取保温管保温措施，防止管道外表面凝露。 - 保护设置：制冷机超温、超压保护；制冷机过载、过流保护；制冷机排气温度保护。 |
| 5 | 制热系统 | 应采用优质镍铬合金丝电加热器，加热方式为PID+SSR。 |
| 6 | 送风循环 系统 | - 不锈钢加长轴心。 - 不少于2台离心式风机。 |
| 7 | 冷水机 | - 需采用独立式冷水机，用来给高低温环境箱进行冷却，需预留吊装孔，下方配有万向轮，能方便移动。 - 冷水机主要配件需进口。 - 冷水机的各项功能需满足高低温环境箱正常使用。 - 冷水机具体型号参数需与投标方协商。 |
| 8 | 控制系统 | - 控制系统应采用人机对话方式，具有自动、智能、人性化的设计。控制系统应采用两路输入、两路输出的控制方式，分别控制温度和湿度，可显示设定试验参数、程序曲线、工作时间、加热系统、加湿系统、制冷系统、风机的工作状态等内容。同时，试验程序要有自动运行功能，保证整个温、湿度控制系统的高控制品质。 - 执行电器主要部件应采用进口零件。 - 人机界面应采用彩色触摸式人机界面和高性能可编程控制器（PLC），控制器要有三级密码保护功能，输入不同的密码具有不同的操作权限，避免人为触摸而停机。 - 显示方式应为LCD彩色液晶显示，触摸控制输入设定，中文/英文界面可互相切换。 - 能显示故障状态及原因分析。 - 应根据运行时长弹出定期维护保养项目表，提醒和指导操作人员进行设备的保养和维护。 - 需具备上下限温度保护功能（声光报警装置），控制系统还应具备自检测、自诊断功能，自动进行故障显示、报警；具备定时开关机功能，设备可定时运行，到达设定时间后自动停机；具备多种断电恢复模式，试验完成后能够自动停机并声光提示。 - 需具备远程监控功能，可实现PC机与控制器双向传输，开放数据传输协议（支持Modbus/OPC通讯协议）；同时应能够实现统一监控管理，PC端应具有中央控制器的全部功能，可显示温（湿）度的SV、PV曲线，并有保存和打印试验记录功能，连机后可通过计算机对设备运行进行控制，要有温（湿）度等参数的连续监控。 - 需具备数据记录功能，通过USB接口U盘存储（配1个U盘），存储采样间隔时间可以设置，按每1分钟一次，能存储4年以上的试验数据；通过专用触摸屏，可随时调取查询所存储记录中某一时段的数据，支持U盘热插拔及直接下载到U盘的功能；并可拷贝数据或通过PC机直接显示和打印试验数据／曲线，存储数据能够用Excel等办公软件打开处理。 |
| 9 | 安全防护 系统 | - 运行指示灯应设有三色灯光指示声光报警，可显示设备运行、停止、报警三种状态。 - 应具备急停开关功能，紧急情况时按下急停按钮（带防护装置，可防止误操作）时切断所有的能源，当急停按钮被释放后，设备的安全控制电路应禁止自动复位（只能手动复位）。 - 超温保护：每个保温室应设有一套独立超温控制仪表，当保温室内温度运行异常，超过设定值上限或下限时，设备应自动停止运行并声光报警。 - 电源系统应具有以下保护措施：接地保护装置，电源欠压、过压、缺相保护，漏电/断路保护。 |
| 10 | 计算机 （笔记本） | 最低配置如下： - 国际知名品牌； - 寿命不受试验设备影响，可在试验室环境下长期正常运行； - 高清显示器（分辨率2k）； - 1T 固态硬盘； - 16GB DDR4 内存； - I7-14 代的英特尔中央处理器； - 计算机软件（Microsoft WINDOWS 11操作系统专业版，提供Microsoft office办公软件等相关应用程序）。 |
| 11 | 校准服务 | - 所有传感器在设备运装前都应该按照符合产地国最高计量体系进行校准，需提供各传感器（参数）公制单位校准证书，校准范围为满量程。 - 设备安装调试完毕后应进行由市级或市级以上（本地优先）的检测机构进行校准，并出具校准或检定证书，校准范围为满量程。 - 投标方需提供用于测量温度的工具（红外测温仪）。 |
| 12 | 技术资料 | - 所交付资料和文件纸质版一式五份，电子版1份，语言为中文或英文，其包括但不限于以下内容： - 系统技术方案、平面布置图、主要设备结构、特点介绍和说明； - 系统中各主要部件的生产厂家、性能参数等，明确投标设备的型号； - 安装使用条件的要求，包括地基、水、电、气等动力能源技术要求，以图纸形式提供； - 协助完成作业指导书及安全操作规程等相关文件的编制。 - 投标时应提供的技术资料： - 选配件、备件、易损件清单及价格； - 外购件清单及外购件供应商清单； - 软件主要功能模块的详细说明（功能、特点、在本系统中的作用等），并提供控制软件能够解算的所有参数列表； - 设备制造厂家的业绩说明及厂家联系方式列表； - 指出设备安装时，需要进行的土建工作及所需的其他配套设备（不包含在技术要求中的附属设备）等。 - 合同签订后一个月内应提供的技术资料： - 基础条件、布置设计图； - 水、电、气等动力接口位置图，线路设计布置图； - 设备能耗（水、电、气）； - 项目时间计划表，项目管理方案； - 整套设备的设计方案，包括测控系统、试验程序、显示模板，夹具等； - 培训方案。 - 终验收时应提供的技术资料： - 主要系统的构成、机械平面图、气动、液压原理图、电气原理图； - 主要系统安装图； - 主要系统规格书，说明书； - 技术和操作手册，应包括系统的结构、硬件和软件操作、标定过程、维护、常见故障说明及详细解决方案等的完整描述；设备操作规程、设备点检标准、保养标准、维护周期和方法； - 提供主要部件及子系统的以下信息：规格、型号、出厂时间、定货号、产品说明书、合格证以及供应商的名称、联系方式等； - 专用工具、易损件和备件清单，包括名称、数量； - 传感器校准合格证书； - 设备投标方应明确设备安装外部条件，并提供设备维护保养要求和费用清单； - 提供专用工具、易耗件、易损件和备件清单，包括名称、数量、单价和总价； - 标定校准方法、出厂验收文件、售后有能力标定的机构清单等； - 本项目涉及的所有设备通讯协议需在提资时一并提供给招标方，并完成设备局域网联网等工作。 设备各单元原理图、电路图、程序框图、技术规格和指标、接口协议、各部件型号和参数清单需在提资时一并提供给招标方。 |
| 13 | 其他要求 | - 投标方在报价文件中提供的设备清单必须包括招标方设备清单中的所有设备和必要的零部件，对进行技术条件所要求的试验来说是充分的、足够的。投标方应在合同文本中作出承诺：在该系统应该包括的试验范围内，招标方不再需要购买额外配合设备清单以外的任何其它设备；如果进行试验时发现仍有缺项，投标方应为招标方免费配齐缺项；能与计算机建立良好的数据传输，并配备相应的数据后处理软件（具备数据格式转换、导入、分析功能）。 - 需提供检查、维修等所需的全套专用工具。 - 电源、测量线路之间应分开或屏蔽，以避免相互影响。 - 系统要具有防止突然断电而损坏设备的自我保护能力。 - 所有系统的设计和制造应满足连续运转的要求。 - 移动方式：底部需配有万向脚轮，设备（包括保温室）配有吊耳，可用行车进行吊装移动。 - 箱体上配有防触电、防冻伤、防烫伤、防机械伤害等危险识别标识，标识牌的材质为PVC或亚克力板。 - 配电柜到设备用的所有线缆由投标方负责。 - 计量检测标准参照JJF1101、GB/T 5170相关要求。 - 噪音要求：设备噪声≤75dB （测试点距离设备大门正前方1m远、距离地面高度为1.2m处，扣除背景噪音后的测量值）。 - 厂家需提供易损易耗件清单，并提供备件。如电磁阀不低于5个；温度传感器不低于5个。保险熔芯每种型号不低于10个。 - 需预留出温度传感器的安装位置，运行时能自动超温报警，至少预留三处位置。 - 需预留出接水盘等装置，以防止因试验产生的水直接流到铁地板，引起生锈等问题。 - 厂家需提供可用的可伸缩隔热软材料。 - 湿度传感器进行湿度测试应在系统中显示，湿度超限能自动报警。 |
| 14 | 主要设备、零部件、元器件的选用及配置要求 | - 电气系统：投标时须标明品牌和产地；防护等级：电气柜、按钮箱、分线盒等防护等级IP55，台架上的电器防护等级IP55。 - 投标方应在技术标书里提供详细的选用配置表，招标方确认。 电器元件：投标时须标明品牌和产地；控制系统应采用国际知名品牌产品；投标方应在技术标书里提供详细的选用配置表，招标方确认。 |
| 15 | 配电系统 | - 安全保护措施应不低于IP55要求，包括过流、过压、失压保护，限温保护，跳闸保护功能；绝缘等级不低于F，能防潮，且有相应措施防止冷凝水对电器元件，特别是电机造成损害。 - 设备的配电系统应采用双路IGBT装置，配置配电柜，保证电缆底部接入。 - 设备的配电系统应符合国际通用电气标准。 |
| 16 | 保养维修 | 投标方应在技术标书中提供保养、维修、使用等的详细说明，要与招标方确认。 |
| 17 | 安装培训 | 需提供不少于3天的现场安装和培训，直至招标方可以熟练独立完成所有试验以及日常维护和故障排除为止。 |
| 18 | 质保期 | 投标方需提供不少于两年的质保，质保期内因产品质量原因产生的问题，投标方需免费予以解决和更换。 |

四、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法 | GB/T 2423. 1-2008 |  |
| 2 | 电工电子产品环境试验 试验B：高温试验方法 | GB/T 2423. 2-2008 |  |
| 3 | 电工电子产品环境试验 试验 Db：交变湿热试验 | GB/T 2423. 4-2008 |  |
| 4 | 环境试验 Ca：恒定湿热试验 | GB/T 2423. 3-2016 |  |
| 5 | 标准中规定的温度试验设备的验收标准 | GB/T5170. 2-2008 |  |
| 6 | 军用装备实验室环境试验方法 高温试验 | GJB 150. 3A-2009 |  |
| 7 | 军用装备实验室环境试验方法 低温试验 | GJB 150. 4A-2009 |  |
| 8 | 军用装备实验室环境试验方法 湿热试验 | GJB 150. 9A-2009 |  |

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2.招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。

3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行1年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4.在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供5套，其中2套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。

9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、招标方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

#### 二、供货地点：济南市历城区华奥路777号科技大厦园区1号试验室。

#### 三、供货时间

1.自合同签定生效之日起，100个日历日之内交货至供货地点。

2.接续21个日历日之内安装调试完毕。

3.接续30个日历日之内完成终验收。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 24个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于3个日历日。

2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

5.负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。

3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

五、其它服务

1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

## 第五章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：

2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。

2.3 进口货物到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收一般条件

1.1 投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.4 货物标牌完整、清晰、明确。

1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.6 招标方派出不少于3名技术人员在设备生产制造现场进行预验收，时间不少于3个工作日，投标方负责安排行程，技术人员从出发地至验收地往返的交通和食宿由招标方负责。

2.终验收一般条件

2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的试运行。

2.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证及第三方鉴定文件）。

2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。

3.终验收基本要求

3.1 终验收应满足以下基本要求

3.1.1设备测量参数应满足招标书中的技术要求。

3.1.2设备允许情况下，一般先连续空运转 8 小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。

3.1.3货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象，若不满足此要求，终验收前须修补完好。

3.1.4负荷运行时，设备应按照招标方提供的样件来进行试验，设备需连续运行 28天，每天连续 8 小 时或长时间连续运行 224 小时。

3.1.5管路、线束等排布须整洁有序，满足现场5S管理要求。

3.1.6安全保护应响应及时，需要设置急停按钮。

3.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1 预验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.3 一般性故障超过2次；

3.2.4 更换的零部件货值超过总货值的1%。

3.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；

3.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

## 第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1.1.1.1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的招标方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

## 第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001.VDA6.1.QS9000等。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4.应附有其它与投标人、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！

6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、其他

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的投标方称为投标人、将招标方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为招标方、投标人中的中标方称为投标方。

# 第五部分 设备采购合同

编号：

设备采购合同（模板1）

(合同以双方最终签署的版本为准)

甲  方：

乙  方：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整为甲方/买方所在地）签订：

鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：20  年  月   日前

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8卖方在交付设备前需通知买方。

6.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

7.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

8 价款与支付

8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）

8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）

8.3.1合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.3合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的 20 %，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的 20 %或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

附件一：设备清单明细表

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二 技术协议书

廉洁诚信协议

甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方高低温环境箱项目招标公告，                     投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章）一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 高低温环境箱项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）            日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：高低温环境箱项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5-1 技术规格偏离表

项目名称：高低温环境箱项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件 5-2 设备分项配置表

设备分项配置表

| 序号 | 子系统关键组成部分 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第   页 共  页

注：

1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。

2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。

3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。

4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件6 自2022年1月1日至今同类项目业绩一览表

项目名称：高低温环境箱项目

表一 高低温环境箱项目设备业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |  |

注：1.提供自2022年1月1日至今同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

2.项目名称里注明轻型或重型。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称:  高低温环境箱项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：高低温环境箱项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（人民币/元，含税） | 货物报价 | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温环境箱项目 | 1 | 总价： 元（大写： ） | 含税价格： 不含税价： 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费（进口货物运杂费、保险费为CIF报价）。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表一

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[5×7]（不含税） (元) | 备 注 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  | 人民币总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                            授权代表(签字)：                                 年    月    日

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单价(元)（不含税） | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1×2) | 4 |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | .......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 人民币总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 价格(元)（不含税） | 详 细 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场指导安装费 | 人·天 |  |  | (可另附页) |
| 2 | 现场指导调试、试车 | 人·天 |  |  |  |
| 3 | 性能考核验收 |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 | 人·天 |  |  |  |
|  | .......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 人民币总价合计（不含税）￥ 元 |  |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（不含税） (元) | 总价[4×6]（不含税） (元) | 更换 周期 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  | 人民币总价合计（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

招标编号：                                                                                       第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 总价(元)（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 | 人民币部分合计： |  |
| 2 | 表 9-2 总计 | 人民币部分合计： |  |
| 3 | 表 9-3 总计 | 人民币部分合计： |  |
| 4 | 表 9-4 总计 | 人民币部分合计： |  |
| 小计 |  | 总价小计（不含税）： 人民币部分合计： |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 人民币总价合计（含税）￥ 元 |  |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 高低温环境箱项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：高低温环境箱项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：高低温环境箱项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 1副本） 项目名称：高低温环境箱项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评审 内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 1 | 合同数量及金额 | 20 | 投标人提供自2022年1月1日以来投入使用的同类项目的项目业绩（以合同复印件加盖公章为准，时间以签订日期为准）。由评标委员会成员按照合同数量及金额、合同相关性两个维度进行打分。 （1）合同数量1-5份：0-3分； 合同数量6-10份：4-8分； 合同数量11-15份：9-13分； 合同数量＞15份：14-15分。 （2）合同相关性、投标方知名度：0-5分。 |
|  |  | 合同相关性 |  |  |
| 产品技术 | 2 | 产品方案 | 40 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 （1）测试台设计方案已达到招标要求且具备自身优势，打分0-10分； （2）方案系统配置合理，运行可靠，其性能指标、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-10分； （3）企业生产情况，加工设备情况，人员数量与构成，打分0-10分； （4）产品相关专利证书，设计人性化，使用方便，打分0-10分。 |
|  |  | 性能参数 |  |  |
|  |  | 生产加工 |  |  |
|  |  | 专利证书 |  |  |
| 答疑 | 3 | 现场答疑 | 20 | （1）投标人对投标方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-15分。 （2）是否了解招标方现有设备配置，打分0-5分。 |
| 技术偏离 | 4 | 技术偏离 | 10 | 根据各投标人的试验台设计方案、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离。由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 （1）无负偏离得6分； 一般偏离一项扣2分，较大偏离一项扣4分，最低0分； 星标项不允许偏离，若有偏离项目直接淘汰。 （2）实质性正偏离，一项加2分，最高4分。 |
| 售后及服务 | 5 | 技术培训方案 | 2 | 根据投标人技术培训方案的科学、合理、可行进行打分，0-2分。 |
|  | 6 | 售后技术力量 | 5 | 根据投标人在国内常驻专业技术力量的维保机构数量和规模进行打分，0-5分。 |
|  | 7 | 售后响应时间 | 3 | 根据投标人售后服务的承诺和具体的保证措施，承诺到现场的响应时间进行打分，0-3分。 |
| 商务标：商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价*商务标总分。 评标模式：综合评标，得分=技术标*30%+商务标*70%。 |  |  |  |  |

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位（产品试验检测中心），最后提交审批

审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“非生产招标→研发试验类设备→产品试验检测中心”，业务主管部门为“产品试验检测中心”。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情